## 原始记录
证书编号 |  |  | CDjd2025-00716 |  |  | 原始记录编号 |  | 25-JD-00716
送检器件基本信息
委托单号 |  |  | 25-1313259-013 |  |  | 检测日期 |  | 2025-04-29 13:39
二维码号 |  |  | Q211579700 |  |  | 接收日期 |  | 2025-04-18
检测类型 |  |  | 校准 |  |  | 检测周期 |  | 12个月
单位名称 |  |  | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司
联络信息 |  |  | 北京市西城区百万庄大街3号
器具名称 |  |  | 测斜仪
型号/规格 |  |  | TCQ-30
出厂编号 |  |  | 817182 |  |  | 818508
生产厂商 |  |  | 北京拓测科技有限公司 |  |  | 中国计量科学研究院工艺所
测量不确定度 |  |  | 线性度校准结果的测量不确定度：U=0.05%，k=2
外观及各部件功能检查 |  |  | 正常
实验室条件信息
所依据/参照的技术文件（代号、名称）
参照 | JJF 1550-2015 钻孔测斜仪校准规范，JJF 1352-2012 角位移传感器校准规范
检测环境条件及地点
温度 |  | 19.8 | ℃ |  | 地点 |  | 和-05-1014
湿度 |  | 46 | %RH |  | 其它 |  | /
使用的计量基（标）准装置/主要仪器
名称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级 |  | 证书编号 |  | 证书有效期至
多齿分度台 基准装置 |  | 0°~360° |  |  | U=0.18″，k=3 |  | 国基证[2002] 第002号 |  | /
校准结果
[7 empty] | 分辨力： | 0.1 | 单位： | mV
单轴校准结果 | [10 empty] | 单轴
1、 | 倾斜角数据记录
| 倾斜角度 | 实测值
| mV | 正方向 | 负方向
| 0 | 0 | 0
| 2.5 | 348.8 | -348.9
| 5 | 697.1 | -697.4
| 7.5 | 1044.1 | -1044.7
| 10 | 1389.3 | -1390.1
| 12.5 | 1731.9 | -1733.3
| 15 | 2071.5 | -2073.4
| 20 | 2739.2 | -2742.2
| 25 | 3387.5 | -3391.9
| 30 | 4011.4 | -4017.6
| 35 | 4605.6 | -4613.7
2、仪器示值重复性 |  |  | 0.0516 | mV
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 418.6 | 418.5 | 418.5 | 418.6 | 418.5 | 418.6 | 418.6 | 418.5 | 418.5 | 418.5
序号 | 校准项目 |  |  |  |  | 校准结果
[6 empty] | 0°~10° |  | 0° ~ 30°
1 | 角度灵敏系数 |  |  | 正方向（+） |  | 0.0072 |  | 0.0074
| （ | °/mV | ） | 负方向（-） |  | 0.0072 |  | 0.0074
2 | 线性度 |  |  | 正方向（+） |  | 0.12% |  | 1.55%
|  |  |  | 负方向（-） |  | 0.12% |  | 1.52%
3 | 仪器示值重复性/ |  |  | mV |  | 0.1
说明：仪器示值重复性以10次测量结果的实验标准偏差表示。
校准员： | [5 empty] | 核验员：

## 证书信息
证书模板文件 | 测斜仪-校准
模板版本 | V1.0
检定有效期(月)/校准周期 | 12
是否加盖cnas章 | 加盖
证书类型 | 校准
检测员行数 | 55
检测员单元格 | 原始记录!D:55
核验员单元格 | 原始记录!I:55
校准说明 | 根据校准规范JJF 1550-2015的规定，通常情况下 12 个月校准一次。
参照标准 | 参照 JJF 1550-2015 钻孔测斜仪校准规范，
参照标准 | JJF 1352-2012 角位移传感器校准规范。

## 单轴校准结果
正方向（+） |  |  | 0° ~ +10° |  |  | 0° ~ +15° |  |  | 0° ~ +30° |  |  | 0° ~ +35°
倾斜角度 | mV |  | linear | non-lin | 绝对值 | linear | non-lin | 绝对值 | linear | non-lin | 绝对值 | linear | non-lin | 绝对值
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 348.8 | 348.8 | 347.75 | 1.05 | 1.05 | 346.38 | 2.42 | 2.42 | 339.46 | 9.34 | 9.34 | 336.01 | 12.79 | 12.79
5 | 697.1 | 697.1 | 695.5 | 1.6 | 1.6 | 692.77 | 4.33 | 4.33 | 678.93 | 18.17 | 18.17 | 672.02 | 25.08 | 25.08
7.5 | 1044.1 | 1044.1 | 1043.25 | 0.85 | 0.85 | 1039.15 | 4.95 | 4.95 | 1018.39 | 25.71 | 25.71 | 1008.02 | 36.08 | 36.08
10 | 1389.3 | 1389.3 | 1391 | -1.7 | 1.7 | 1385.54 | 3.76 | 3.76 | 1357.86 | 31.44 | 31.44 | 1344.03 | 45.27 | 45.27
12.5 | 1731.9 | 1731.9 |  |  |  | 1731.92 | -0.02 | 0.02 | 1697.32 | 34.58 | 34.58 | 1680.04 | 51.86 | 51.86
15 | 2071.5 | 2071.5 |  |  |  | 2078.31 | -6.81 | 6.81 | 2036.79 | 34.71 | 34.71 | 2016.05 | 55.45 | 55.45
20 | 2739.2 | 2739.2 | [6 empty] | 2715.72 | 23.48 | 23.48 | 2688.06 | 51.14 | 51.14
25 | 3387.5 | 3387.5 | [6 empty] | 3394.65 | -7.15 | 7.15 | 3360.08 | 27.42 | 27.42
30 | 4011.4 | 4011.4 | [6 empty] | 4073.58 | -62.18 | 62.18 | 4032.1 | -20.7 | 20.7
35 | 4605.6 | 4605.6 | [9 empty] | 4704.11 | -98.51 | 98.51
|  |  | 角度灵敏系数 | 0.0072 | °/mV | 角度灵敏系数 | 0.0072 | °/mV | 角度灵敏系数 | 0.0074 | °/mV | 角度灵敏系数 | 0.0074 | °/mV
|  |  | 转换系数 | 139.1 | mV/° |  | 138.5538 | mV/° |  | 135.7859 | mV/° |  | 134.4032 | mV/°
|  |  | 1.7 | 线性度 | 0.12% | 6.81 | 线性度 | 0.33% | 62.18 | 线性度 | 1.55% | 98.51 | 线性度 | 2.14%
负方向（-） |  |  | 0° ~ -10° |  |  | 0° ~ -15° |  |  | 0° ~ -30° |  |  | 0° ~ -35°
倾斜角度 | mV |  | linear | non-lin | 绝对值 | linear | non-lin | 绝对值 | linear | non-lin | 绝对值 | linear | non-lin | 绝对值
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-2.5 | -348.9 | -348.9 | -347.94 | -0.96 | 0.96 | -346.65 | -2.25 | 2.25 | -339.88 | -9.02 | 9.02 | -336.48 | -12.42 | 12.42
-5 | -697.4 | -697.4 | -695.88 | -1.52 | 1.52 | -693.3 | -4.1 | 4.1 | -679.76 | -17.64 | 17.64 | -672.96 | -24.44 | 24.44
-7.5 | -1044.7 | -1044.7 | -1043.82 | -0.88 | 0.88 | -1039.95 | -4.75 | 4.75 | -1019.65 | -25.05 | 25.05 | -1009.44 | -35.26 | 35.26
-10 | -1390.1 | -1390.1 | -1391.76 | 1.66 | 1.66 | -1386.6 | -3.5 | 3.5 | -1359.53 | -30.57 | 30.57 | -1345.91 | -44.19 | 44.19
-12.5 | -1733.3 | -1733.3 |  |  |  | -1733.25 | -0.05 | 0.05 | -1699.41 | -33.89 | 33.89 | -1682.39 | -50.91 | 50.91
-15 | -2073.4 | -2073.4 |  |  |  | -2079.9 | 6.5 | 6.5 | -2039.29 | -34.11 | 34.11 | -2018.87 | -54.53 | 54.53
-20 | -2742.2 | -2742.2 | [6 empty] | -2719.06 | -23.14 | 23.14 | -2691.83 | -50.37 | 50.37
-25 | -3391.9 | -3391.9 | [6 empty] | -3398.82 | 6.92 | 6.92 | -3364.79 | -27.11 | 27.11
-30 | -4017.6 | -4017.6 | [6 empty] | -4078.58 | 60.98 | 60.98 | -4037.74 | 20.14 | 20.14
-35 | -4613.7 | -4613.7 | [9 empty] | -4710.7 | 97 | 97
|  |  | 角度灵敏系数 | 0.0072 | °/mV | 角度灵敏系数 | 0.0072 | °/mV | 角度灵敏系数 | 0.0074 | °/mV | 角度灵敏系数 | 0.0074 | °/mV
|  |  |  | 139.176 | mV/° |  | 138.6598 | mV/° |  | 135.9528 | mV/° |  | 134.5914 | mV/°
|  |  | 1.66 | 线性度 | 0.12% | 6.5 | 线性度 | 0.31% | 60.98 | 线性度 | 1.52% | 97 | 线性度 | 2.1%

## 正方向
倾斜角度 /° | 测斜仪 |  |  | linear | non-lin
0 | 0 | 角度灵敏系数 | 0.0074336 | 0 | 0
0.1 | 14.7 | 转换系数 | 134.506 | 13.4506 | 1.2
0.2 | 28.7 |  |  | 26.9012 | 1.8
0.3 | 41.2 |  |  | 40.3518 | 0.8
0.4 | 54.4 |  |  | 53.8024 | 0.6
0.5 | 69.3 |  |  | 67.253 | 2
0.6 | 83.3 |  |  | 80.7036 | 2.6
0.7 | 95.7 |  |  | 94.1542 | 1.5
0.8 | 109.8 |  |  | 107.6048 | 2.2
0.9 | 125.2 |  |  | 121.0554 | 4.1
1 | 139 |  |  | 134.506 | 4.5
1.1 | 152.2 |  |  | 147.9566 | 4.2
1.2 | 166.7 |  |  | 161.4072 | 5.3
1.3 | 179.1 |  |  | 174.8578 | 4.2
1.4 | 193.9 |  |  | 188.3084 | 5.6
1.5 | 208 |  |  | 201.759 | 6.2
1.6 | 221.5 |  |  | 215.2096 | 6.3
1.7 | 235.7 |  |  | 228.6602 | 7
1.8 | 247.9 |  |  | 242.1108 | 5.8
1.9 | 263.1 |  |  | 255.5614 | 7.5
2 | 275.8 |  |  | 269.012 | 6.8
2.1 | 290.1 |  |  | 282.4626 | 7.6
2.2 | 304.2 |  |  | 295.9132 | 8.3
2.3 | 318 |  |  | 309.3638 | 8.6
2.4 | 332 |  |  | 322.8144 | 9.2
2.5 | 345.8 |  |  | 336.265 | 9.5
2.6 | 359.8 |  |  | 349.7156 | 10.1
2.7 | 372.5 |  |  | 363.1662 | 9.3
2.8 | 386.5 |  |  | 376.6168 | 9.9
2.9 | 400.9 |  |  | 390.0674 | 10.8
3 | 414.9 |  |  | 403.518 | 11.4
3.1 | 428.8 |  |  | 416.9686 | 11.8
3.2 | 443 |  |  | 430.4192 | 12.6
3.3 | 455.3 |  |  | 443.8698 | 11.4
3.4 | 468.9 |  |  | 457.3204 | 11.6
3.5 | 482.9 |  |  | 470.771 | 12.1
3.6 | 497.9 |  |  | 484.2216 | 13.7
3.7 | 511.6 |  |  | 497.6722 | 13.9
3.8 | 524.2 |  |  | 511.1228 | 13.1
3.9 | 537.2 |  |  | 524.5734 | 12.6
4 | 551.5 |  |  | 538.024 | 13.5
4.1 | 567.7 |  |  | 551.4746 | 16.2
4.2 | 580.9 |  |  | 564.9252 | 16
4.3 | 594 |  |  | 578.3758 | 15.6
4.4 | 608.3 |  |  | 591.8264 | 16.5
4.5 | 621.1 |  |  | 605.277 | 15.8
4.6 | 635.2 |  |  | 618.7276 | 16.5
4.7 | 648.9 |  |  | 632.1782 | 16.7
4.8 | 663.2 |  |  | 645.6288 | 17.6
4.9 | 675.9 |  |  | 659.0794 | 16.8
5 | 689.1 |  |  | 672.53 | 16.6
5.1 | 704.3 |  |  | 685.9806 | 18.3
5.2 | 716.7 |  |  | 699.4312 | 17.3
5.3 | 730.8 |  |  | 712.8818 | 17.9
5.4 | 744.9 |  |  | 726.3324 | 18.6
5.5 | 758.6 |  |  | 739.783 | 18.8
5.6 | 772 |  |  | 753.2336 | 18.8
5.7 | 786.9 |  |  | 766.6842 | 20.2
5.8 | 799.8 |  |  | 780.1348 | 19.7
5.9 | 813.9 |  |  | 793.5854 | 20.3
6 | 827.7 |  |  | 807.036 | 20.7
6.1 | 840.5 |  |  | 820.4866 | 20
6.2 | 855.3 |  |  | 833.9372 | 21.4
6.3 | 868.5 |  |  | 847.3878 | 21.1
6.4 | 882.5 |  |  | 860.8384 | 21.7
6.5 | 896.4 |  |  | 874.289 | 22.1
6.6 | 911.8 |  |  | 887.7396 | 24.1
6.7 | 925.7 |  |  | 901.1902 | 24.5
6.8 | 937.8 |  |  | 914.6408 | 23.2
6.9 | 951.6 |  |  | 928.0914 | 23.5
7 | 965.7 |  |  | 941.542 | 24.2
7.1 | 978.1 |  |  | 954.9926 | 23.1
7.2 | 993.5 |  |  | 968.4432 | 25.1
7.3 | 1006.6 |  |  | 981.8938 | 24.7
7.4 | 1020.1 |  |  | 995.3444 | 24.8
7.5 | 1034.2 |  |  | 1008.795 | 25.4
7.6 | 1047.2 |  |  | 1022.2456 | 25
7.7 | 1060 |  |  | 1035.6962 | 24.3
7.8 | 1074.1 |  |  | 1049.1468 | 25
7.9 | 1089.1 |  |  | 1062.5974 | 26.5
8 | 1102.7 |  |  | 1076.048 | 26.7
8.1 | 1115.7 |  |  | 1089.4986 | 26.2
8.2 | 1128.9 |  |  | 1102.9492 | 26
8.3 | 1144.3 |  |  | 1116.3998 | 27.9
8.4 | 1156.7 |  |  | 1129.8504 | 26.8
8.5 | 1169.8 |  |  | 1143.301 | 26.5
8.6 | 1184.3 |  |  | 1156.7516 | 27.5
8.7 | 1197 |  |  | 1170.2022 | 26.8
8.8 | 1211.3 |  |  | 1183.6528 | 27.6
8.9 | 1223 |  |  | 1197.1034 | 25.9
9 | 1237.4 |  |  | 1210.554 | 26.8
9.1 | 1250.6 |  |  | 1224.0046 | 26.6
9.2 | 1264.5 |  |  | 1237.4552 | 27
9.3 | 1277.3 |  |  | 1250.9058 | 26.4
9.4 | 1291.4 |  |  | 1264.3564 | 27
9.5 | 1306.2 |  |  | 1277.807 | 28.4
9.6 | 1319 |  |  | 1291.2576 | 27.7
9.7 | 1333.7 |  |  | 1304.7082 | 29
9.8 | 1346.4 |  |  | 1318.1588 | 28.2
9.9 | 1359.7 |  |  | 1331.6095 | 28.1
10 | 1377.5 |  |  | 1345.0601 | 32.4
10.1 | 1388.1 |  |  | 1358.5107 | 29.6
10.2 | 1400.7 |  |  | 1371.9613 | 28.7
10.3 | 1415.5 |  |  | 1385.4119 | 30.1
10.4 | 1427.5 |  |  | 1398.8625 | 28.6
10.5 | 1441 |  |  | 1412.3131 | 28.7
10.6 | 1454.7 |  |  | 1425.7637 | 28.9
10.7 | 1469.7 |  |  | 1439.2143 | 30.5
10.8 | 1481.5 |  |  | 1452.6649 | 28.8
10.9 | 1496.2 |  |  | 1466.1155 | 30.1
11 | 1509.7 |  |  | 1479.5661 | 30.1
11.1 | 1523.6 |  |  | 1493.0167 | 30.6
11.2 | 1536 |  |  | 1506.4673 | 29.5
11.3 | 1550.4 |  |  | 1519.9179 | 30.5
11.4 | 1562.9 |  |  | 1533.3685 | 29.5
11.5 | 1577.4 |  |  | 1546.8191 | 30.6
11.6 | 1591.8 |  |  | 1560.2697 | 31.5
11.7 | 1604.4 |  |  | 1573.7203 | 30.7
11.8 | 1617.2 |  |  | 1587.1709 | 30
11.9 | 1631.7 |  |  | 1600.6215 | 31.1
12 | 1645.6 |  |  | 1614.0721 | 31.5
12.1 | 1659.5 |  |  | 1627.5227 | 32
12.2 | 1671.7 |  |  | 1640.9733 | 30.7
12.3 | 1686 |  |  | 1654.4239 | 31.6
12.4 | 1698.5 |  |  | 1667.8745 | 30.6
12.5 | 1711.9 |  |  | 1681.3251 | 30.6
12.6 | 1726.3 |  |  | 1694.7757 | 31.5
12.7 | 1740.5 |  |  | 1708.2263 | 32.3
12.8 | 1752.4 |  |  | 1721.6769 | 30.7
12.9 | 1765.5 |  |  | 1735.1275 | 30.4
13 | 1780.2 |  |  | 1748.5781 | 31.6
13.1 | 1793 |  |  | 1762.0287 | 31
13.2 | 1806.4 |  |  | 1775.4793 | 30.9
13.3 | 1819.7 |  |  | 1788.9299 | 30.8
13.4 | 1833.6 |  |  | 1802.3805 | 31.2
13.5 | 1848.8 |  |  | 1815.8311 | 33
13.6 | 1861.7 |  |  | 1829.2817 | 32.4
13.7 | 1874.4 |  |  | 1842.7323 | 31.7
13.8 | 1887.6 |  |  | 1856.1829 | 31.4
13.9 | 1900.7 |  |  | 1869.6335 | 31.1
14 | 1915.6 |  |  | 1883.0841 | 32.5
14.1 | 1927.8 |  |  | 1896.5347 | 31.3
14.2 | 1941.4 |  |  | 1909.9853 | 31.4
14.3 | 1954.8 |  |  | 1923.4359 | 31.4
14.4 | 1967.7 |  |  | 1936.8865 | 30.8
14.5 | 1982.5 |  |  | 1950.3371 | 32.2
14.6 | 1995.5 |  |  | 1963.7877 | 31.7
14.7 | 2010.2 |  |  | 1977.2383 | 33
14.8 | 2021.3 |  |  | 1990.6889 | 30.6
14.9 | 2035.2 |  |  | 2004.1395 | 31.1
15 | 2047.6 |  |  | 2017.5901 | 30
15.1 | 2062.5 |  |  | 2031.0407 | 31.5
15.2 | 2075.4 |  |  | 2044.4913 | 30.9
15.3 | 2089.5 |  |  | 2057.9419 | 31.6
15.4 | 2102.8 |  |  | 2071.3925 | 31.4
15.5 | 2114.7 |  |  | 2084.8431 | 29.9
15.6 | 2129.2 |  |  | 2098.2937 | 30.9
15.7 | 2141.6 |  |  | 2111.7443 | 29.9
15.8 | 2154.6 |  |  | 2125.1949 | 29.4
15.9 | 2168.7 |  |  | 2138.6455 | 30.1
16 | 2182.5 |  |  | 2152.0961 | 30.4
16.1 | 2194.7 |  |  | 2165.5467 | 29.2
16.2 | 2208.8 |  |  | 2178.9973 | 29.8
16.3 | 2221.3 |  |  | 2192.4479 | 28.9
16.4 | 2234 |  |  | 2205.8985 | 28.1
16.5 | 2247.4 |  |  | 2219.3491 | 28.1
16.6 | 2262.1 |  |  | 2232.7997 | 29.3
16.7 | 2274.6 |  |  | 2246.2503 | 28.3
16.8 | 2287.4 |  |  | 2259.7009 | 27.7
16.9 | 2301.7 |  |  | 2273.1515 | 28.5
17 | 2313.1 |  |  | 2286.6021 | 26.5
17.1 | 2326.5 |  |  | 2300.0527 | 26.4
17.2 | 2341.2 |  |  | 2313.5033 | 27.7
17.3 | 2354.4 |  |  | 2326.9539 | 27.4
17.4 | 2366.4 |  |  | 2340.4045 | 26
17.5 | 2379.7 |  |  | 2353.8551 | 25.8
17.6 | 2393.4 |  |  | 2367.3057 | 26.1
17.7 | 2406.7 |  |  | 2380.7563 | 25.9
17.8 | 2418.7 |  |  | 2394.2069 | 24.5
17.9 | 2432.6 |  |  | 2407.6575 | 24.9
18 | 2447.3 |  |  | 2421.1081 | 26.2
18.1 | 2459.9 |  |  | 2434.5587 | 25.3
18.2 | 2471.3 |  |  | 2448.0093 | 23.3
18.3 | 2484.8 |  |  | 2461.4599 | 23.3
18.4 | 2499.7 |  |  | 2474.9105 | 24.8
18.5 | 2511.6 |  |  | 2488.3611 | 23.2
18.6 | 2525.9 |  |  | 2501.8117 | 24.1
18.7 | 2538.1 |  |  | 2515.2623 | 22.8
18.8 | 2550.5 |  |  | 2528.7129 | 21.8
18.9 | 2565 |  |  | 2542.1635 | 22.8
19 | 2578 |  |  | 2555.6141 | 22.4
19.1 | 2590.5 |  |  | 2569.0647 | 21.4
19.2 | 2603.6 |  |  | 2582.5153 | 21.1
19.3 | 2616.9 |  |  | 2595.9659 | 20.9
19.4 | 2628.9 |  |  | 2609.4165 | 19.5
19.5 | 2643.1 |  |  | 2622.8671 | 20.2
19.6 | 2656.6 |  |  | 2636.3177 | 20.3
19.7 | 2668.2 |  |  | 2649.7683 | 18.4
19.8 | 2681.5 |  |  | 2663.2189 | 18.3
19.9 | 2695.2 |  |  | 2676.6695 | 18.5
20 | 2708.1 |  |  | 2690.1201 | 18
20.1 | 2721.9 |  |  | 2703.5707 | 18.3
20.2 | 2734.7 |  |  | 2717.0213 | 17.7
20.3 | 2748 |  |  | 2730.4719 | 17.5
20.4 | 2759 |  |  | 2743.9225 | 15.1
20.5 | 2772.3 |  |  | 2757.3731 | 14.9
20.6 | 2786.4 |  |  | 2770.8237 | 15.6
20.7 | 2799.1 |  |  | 2784.2743 | 14.8
20.8 | 2812.9 |  |  | 2797.7249 | 15.2
20.9 | 2825.5 |  |  | 2811.1755 | 14.3
21 | 2838.1 |  |  | 2824.6261 | 13.5
21.1 | 2850.1 |  |  | 2838.0767 | 12
21.2 | 2863.6 |  |  | 2851.5273 | 12.1
21.3 | 2875.6 |  |  | 2864.9779 | 10.6
21.4 | 2890.6 |  |  | 2878.4285 | 12.2
21.5 | 2902.4 |  |  | 2891.8791 | 10.5
21.6 | 2917.1 |  |  | 2905.3297 | 11.8
21.7 | 2929 |  |  | 2918.7803 | 10.2
21.8 | 2940.6 |  |  | 2932.2309 | 8.4
21.9 | 2953.4 |  |  | 2945.6815 | 7.7
22 | 2967.4 |  |  | 2959.1321 | 8.3
22.1 | 2979.6 |  |  | 2972.5827 | 7
22.2 | 2993.4 |  |  | 2986.0333 | 7.4
22.3 | 3005 |  |  | 2999.4839 | 5.5
22.4 | 3018.8 |  |  | 3012.9345 | 5.9
22.5 | 3031.8 |  |  | 3026.3851 | 5.4
22.6 | 3044 |  |  | 3039.8357 | 4.2
22.7 | 3057 |  |  | 3053.2863 | 3.7
22.8 | 3070.4 |  |  | 3066.7369 | 3.7
22.9 | 3084 |  |  | 3080.1875 | 3.8
23 | 3095.7 |  |  | 3093.6381 | 2.1
23.1 | 3107.7 |  |  | 3107.0887 | 0.6
23.2 | 3121.1 |  |  | 3120.5393 | 0.6
23.3 | 3133.3 |  |  | 3133.9899 | -0.7
23.4 | 3147 |  |  | 3147.4405 | -0.4
23.5 | 3158.9 |  |  | 3160.8911 | -2
23.6 | 3170.9 |  |  | 3174.3417 | -3.4
23.7 | 3185.1 |  |  | 3187.7923 | -2.7
23.8 | 3197.9 |  |  | 3201.2429 | -3.3
23.9 | 3208.9 |  |  | 3214.6935 | -5.8
24 | 3222 |  |  | 3228.1441 | -6.1
24.1 | 3234.4 |  |  | 3241.5947 | -7.2
24.2 | 3248.9 |  |  | 3255.0453 | -6.1
24.3 | 3261.3 |  |  | 3268.4959 | -7.2
24.4 | 3273.5 |  |  | 3281.9465 | -8.4
24.5 | 3286.2 |  |  | 3295.3971 | -9.2
24.6 | 3298.8 |  |  | 3308.8477 | -10
24.7 | 3312 |  |  | 3322.2983 | -10.3
24.8 | 3323.2 |  |  | 3335.7489 | -12.5
24.9 | 3337.5 |  |  | 3349.1995 | -11.7
25 | 3349.5 |  |  | 3362.6501 | -13.2
25.1 | 3361.6 |  |  | 3376.1007 | -14.5
25.2 | 3374.2 |  |  | 3389.5513 | -15.4
25.3 | 3387.9 |  |  | 3403.0019 | -15.1
25.4 | 3399.8 |  |  | 3416.4525 | -16.7
25.5 | 3412.6 |  |  | 3429.9031 | -17.3
25.6 | 3425.4 |  |  | 3443.3537 | -18
25.7 | 3437.6 |  |  | 3456.8043 | -19.2
25.8 | 3449.4 |  |  | 3470.2549 | -20.9
25.9 | 3462.9 |  |  | 3483.7055 | -20.8
26 | 3475.8 |  |  | 3497.1561 | -21.4
26.1 | 3488.1 |  |  | 3510.6067 | -22.5
26.2 | 3499.8 |  |  | 3524.0573 | -24.3
26.3 | 3510.8 |  |  | 3537.5079 | -26.7
26.4 | 3524.9 |  |  | 3550.9585 | -26.1
26.5 | 3536.4 |  |  | 3564.4091 | -28
26.6 | 3549.2 |  |  | 3577.8597 | -28.7
26.7 | 3561.8 |  |  | 3591.3103 | -29.5
26.8 | 3574.4 |  |  | 3604.7609 | -30.4
26.9 | 3585.3 |  |  | 3618.2115 | -32.9
27 | 3597.5 |  |  | 3631.6621 | -34.2
27.1 | 3610.1 |  |  | 3645.1127 | -35
27.2 | 3622.7 |  |  | 3658.5633 | -35.9
27.3 | 3635 |  |  | 3672.0139 | -37
27.4 | 3647.4 |  |  | 3685.4645 | -38.1
27.5 | 3659.5 |  |  | 3698.9151 | -39.4
27.6 | 3671.8 |  |  | 3712.3657 | -40.6
27.7 | 3685.1 |  |  | 3725.8163 | -40.7
27.8 | 3697.8 |  |  | 3739.2669 | -41.5
27.9 | 3708.7 |  |  | 3752.7175 | -44
28 | 3723.2 |  |  | 3766.1681 | -43
28.1 | 3734 |  |  | 3779.6187 | -45.6
28.2 | 3746.4 |  |  | 3793.0693 | -46.7
28.3 | 3758.7 |  |  | 3806.5199 | -47.8
28.4 | 3771.1 |  |  | 3819.9705 | -48.9
28.5 | 3783.7 |  |  | 3833.4211 | -49.7
28.6 | 3795.3 |  |  | 3846.8717 | -51.6
28.7 | 3807.7 |  |  | 3860.3223 | -52.6
28.8 | 3820.8 |  |  | 3873.7729 | -53
28.9 | 3832.9 |  |  | 3887.2235 | -54.3
29 | 3845.6 |  |  | 3900.6741 | -55.1
29.1 | 3857 |  |  | 3914.1247 | -57.1
29.2 | 3869.4 |  |  | 3927.5753 | -58.2
29.3 | 3880.8 |  |  | 3941.0259 | -60.2
29.4 | 3892.1 |  |  | 3954.4765 | -62.4
29.5 | 3904.4 |  |  | 3967.9271 | -63.5
29.6 | 3917.8 |  |  | 3981.3777 | -63.6
29.7 | 3930.3 |  |  | 3994.8284 | -64.5
29.8 | 3942.4 |  |  | 4008.279 | -65.9
29.9 | 3952.8 |  |  | 4021.7296 | -68.9
30 | 3964.9 |  |  | 4035.1802 | -70.3

## 负方向
倾斜角度 /° | 测斜仪 |  |  | linear | non-lin
0 | 0 | 角度灵敏系数 | 0.0074451 | 0 | 0
-0.1 | -13 | 转换系数 | 134.2992 | -13.4299 | 0.4
-0.2 | -27.4 |  |  | -26.8598 | -0.5
-0.3 | -41.4 |  |  | -40.2898 | -1.1
-0.4 | -54.1 |  |  | -53.7197 | -0.4
-0.5 | -68.9 |  |  | -67.1496 | -1.8
-0.6 | -82.6 |  |  | -80.5795 | -2
-0.7 | -95.4 |  |  | -94.0094 | -1.4
-0.8 | -108.3 |  |  | -107.4394 | -0.9
-0.9 | -124.1 |  |  | -120.8693 | -3.2
-1 | -137 |  |  | -134.2992 | -2.7
-1.1 | -150.4 |  |  | -147.7291 | -2.7
-1.2 | -163.7 |  |  | -161.159 | -2.5
-1.3 | -178.2 |  |  | -174.5889 | -3.6
-1.4 | -192.9 |  |  | -188.0189 | -4.9
-1.5 | -205.3 |  |  | -201.4488 | -3.9
-1.6 | -219 |  |  | -214.8787 | -4.1
-1.7 | -233 |  |  | -228.3086 | -4.7
-1.8 | -246.5 |  |  | -241.7385 | -4.8
-1.9 | -261.9 |  |  | -255.1685 | -6.7
-2 | -274.9 |  |  | -268.5984 | -6.3
-2.1 | -288.9 |  |  | -282.0283 | -6.9
-2.2 | -302.7 |  |  | -295.4582 | -7.2
-2.3 | -317.4 |  |  | -308.8881 | -8.5
-2.4 | -329.6 |  |  | -322.3181 | -7.3
-2.5 | -344.6 |  |  | -335.748 | -8.9
-2.6 | -357 |  |  | -349.1779 | -7.8
-2.7 | -372 |  |  | -362.6078 | -9.4
-2.8 | -384.5 |  |  | -376.0377 | -8.5
-2.9 | -398.4 |  |  | -389.4676 | -8.9
-3 | -412.1 |  |  | -402.8976 | -9.2
-3.1 | -427.2 |  |  | -416.3275 | -10.9
-3.2 | -440 |  |  | -429.7574 | -10.2
-3.3 | -454.6 |  |  | -443.1873 | -11.4
-3.4 | -468.6 |  |  | -456.6172 | -12
-3.5 | -482.4 |  |  | -470.0472 | -12.4
-3.6 | -494.6 |  |  | -483.4771 | -11.1
-3.7 | -508.3 |  |  | -496.907 | -11.4
-3.8 | -522.1 |  |  | -510.3369 | -11.8
-3.9 | -536.4 |  |  | -523.7668 | -12.6
-4 | -550.8 |  |  | -537.1968 | -13.6
-4.1 | -564.9 |  |  | -550.6267 | -14.3
-4.2 | -578.5 |  |  | -564.0566 | -14.4
-4.3 | -592.5 |  |  | -577.4865 | -15
-4.4 | -605.2 |  |  | -590.9164 | -14.3
-4.5 | -619.8 |  |  | -604.3463 | -15.5
-4.6 | -632.2 |  |  | -617.7763 | -14.4
-4.7 | -648.2 |  |  | -631.2062 | -17
-4.8 | -661 |  |  | -644.6361 | -16.4
-4.9 | -674.8 |  |  | -658.066 | -16.7
-5 | -687.6 |  |  | -671.4959 | -16.1
-5.1 | -703 |  |  | -684.9259 | -18.1
-5.2 | -715 |  |  | -698.3558 | -16.6
-5.3 | -729.8 |  |  | -711.7857 | -18
-5.4 | -742.5 |  |  | -725.2156 | -17.3
-5.5 | -756.6 |  |  | -738.6455 | -18
-5.6 | -771.6 |  |  | -752.0755 | -19.5
-5.7 | -785.3 |  |  | -765.5054 | -19.8
-5.8 | -798.2 |  |  | -778.9353 | -19.3
-5.9 | -812.7 |  |  | -792.3652 | -20.3
-6 | -826.3 |  |  | -805.7951 | -20.5
-6.1 | -839.6 |  |  | -819.2251 | -20.4
-6.2 | -853.3 |  |  | -832.655 | -20.6
-6.3 | -866.6 |  |  | -846.0849 | -20.5
-6.4 | -881.4 |  |  | -859.5148 | -21.9
-6.5 | -895.1 |  |  | -872.9447 | -22.2
-6.6 | -909.2 |  |  | -886.3746 | -22.8
-6.7 | -921.8 |  |  | -899.8046 | -22
-6.8 | -936.5 |  |  | -913.2345 | -23.3
-6.9 | -950.1 |  |  | -926.6644 | -23.4
-7 | -962.8 |  |  | -940.0943 | -22.7
-7.1 | -977.3 |  |  | -953.5242 | -23.8
-7.2 | -990.4 |  |  | -966.9542 | -23.4
-7.3 | -1004.8 |  |  | -980.3841 | -24.4
-7.4 | -1018.8 |  |  | -993.814 | -25
-7.5 | -1031.5 |  |  | -1007.2439 | -24.3
-7.6 | -1044.8 |  |  | -1020.6738 | -24.1
-7.7 | -1059.4 |  |  | -1034.1038 | -25.3
-7.8 | -1072.1 |  |  | -1047.5337 | -24.6
-7.9 | -1086.4 |  |  | -1060.9636 | -25.4
-8 | -1099.7 |  |  | -1074.3935 | -25.3
-8.1 | -1111.7 |  |  | -1087.8234 | -23.9
-8.2 | -1127 |  |  | -1101.2533 | -25.7
-8.3 | -1138.7 |  |  | -1114.6833 | -24
-8.4 | -1153.4 |  |  | -1128.1132 | -25.3
-8.5 | -1166.4 |  |  | -1141.5431 | -24.9
-8.6 | -1181.3 |  |  | -1154.973 | -26.3
-8.7 | -1195 |  |  | -1168.4029 | -26.6
-8.8 | -1207.2 |  |  | -1181.8329 | -25.4
-8.9 | -1221.4 |  |  | -1195.2628 | -26.1
-9 | -1235.5 |  |  | -1208.6927 | -26.8
-9.1 | -1248.7 |  |  | -1222.1226 | -26.6
-9.2 | -1263.1 |  |  | -1235.5525 | -27.5
-9.3 | -1275.9 |  |  | -1248.9825 | -26.9
-9.4 | -1290.7 |  |  | -1262.4124 | -28.3
-9.5 | -1304.2 |  |  | -1275.8423 | -28.4
-9.6 | -1317.5 |  |  | -1289.2722 | -28.2
-9.7 | -1329.1 |  |  | -1302.7021 | -26.4
-9.8 | -1344.8 |  |  | -1316.132 | -28.7
-9.9 | -1358.5 |  |  | -1329.562 | -28.9
-10 | -1371.9 |  |  | -1342.9919 | -28.9
-10.1 | -1385.4 |  |  | -1356.4218 | -29
-10.2 | -1398.3 |  |  | -1369.8517 | -28.4
-10.3 | -1412.5 |  |  | -1383.2816 | -29.2
-10.4 | -1425.1 |  |  | -1396.7116 | -28.4
-10.5 | -1439.4 |  |  | -1410.1415 | -29.3
-10.6 | -1452 |  |  | -1423.5714 | -28.4
-10.7 | -1467.1 |  |  | -1437.0013 | -30.1
-10.8 | -1480.8 |  |  | -1450.4312 | -30.4
-10.9 | -1493.1 |  |  | -1463.8612 | -29.2
-11 | -1507.8 |  |  | -1477.2911 | -30.5
-11.1 | -1521.2 |  |  | -1490.721 | -30.5
-11.2 | -1533.5 |  |  | -1504.1509 | -29.3
-11.3 | -1547.5 |  |  | -1517.5808 | -29.9
-11.4 | -1561.2 |  |  | -1531.0108 | -30.2
-11.5 | -1574.7 |  |  | -1544.4407 | -30.3
-11.6 | -1587.9 |  |  | -1557.8706 | -30
-11.7 | -1601.6 |  |  | -1571.3005 | -30.3
-11.8 | -1614.3 |  |  | -1584.7304 | -29.6
-11.9 | -1627.9 |  |  | -1598.1603 | -29.7
-12 | -1642 |  |  | -1611.5903 | -30.4
-12.1 | -1655.6 |  |  | -1625.0202 | -30.6
-12.2 | -1669.8 |  |  | -1638.4501 | -31.3
-12.3 | -1683.5 |  |  | -1651.88 | -31.6
-12.4 | -1696.8 |  |  | -1665.3099 | -31.5
-12.5 | -1709.2 |  |  | -1678.7399 | -30.5
-12.6 | -1723 |  |  | -1692.1698 | -30.8
-12.7 | -1736.5 |  |  | -1705.5997 | -30.9
-12.8 | -1749.2 |  |  | -1719.0296 | -30.2
-12.9 | -1763.5 |  |  | -1732.4595 | -31
-13 | -1776 |  |  | -1745.8895 | -30.1
-13.1 | -1791.7 |  |  | -1759.3194 | -32.4
-13.2 | -1804.5 |  |  | -1772.7493 | -31.8
-13.3 | -1818.1 |  |  | -1786.1792 | -31.9
-13.4 | -1831.7 |  |  | -1799.6091 | -32.1
-13.5 | -1844.7 |  |  | -1813.039 | -31.7
-13.6 | -1857 |  |  | -1826.469 | -30.5
-13.7 | -1871.1 |  |  | -1839.8989 | -31.2
-13.8 | -1884.8 |  |  | -1853.3288 | -31.5
-13.9 | -1899.1 |  |  | -1866.7587 | -32.3
-14 | -1911.8 |  |  | -1880.1886 | -31.6
-14.1 | -1923.8 |  |  | -1893.6186 | -30.2
-14.2 | -1937.7 |  |  | -1907.0485 | -30.7
-14.3 | -1952.6 |  |  | -1920.4784 | -32.1
-14.4 | -1964.5 |  |  | -1933.9083 | -30.6
-14.5 | -1979 |  |  | -1947.3382 | -31.7
-14.6 | -1992.8 |  |  | -1960.7682 | -32
-14.7 | -2006.3 |  |  | -1974.1981 | -32.1
-14.8 | -2019.3 |  |  | -1987.628 | -31.7
-14.9 | -2032.4 |  |  | -2001.0579 | -31.3
-15 | -2044.7 |  |  | -2014.4878 | -30.2
-15.1 | -2059.2 |  |  | -2027.9177 | -31.3
-15.2 | -2071.6 |  |  | -2041.3477 | -30.3
-15.3 | -2085.7 |  |  | -2054.7776 | -30.9
-15.4 | -2099.6 |  |  | -2068.2075 | -31.4
-15.5 | -2111.2 |  |  | -2081.6374 | -29.6
-15.6 | -2125.9 |  |  | -2095.0673 | -30.8
-15.7 | -2139.1 |  |  | -2108.4973 | -30.6
-15.8 | -2151 |  |  | -2121.9272 | -29.1
-15.9 | -2164.2 |  |  | -2135.3571 | -28.8
-16 | -2178.6 |  |  | -2148.787 | -29.8
-16.1 | -2191.5 |  |  | -2162.2169 | -29.3
-16.2 | -2204.1 |  |  | -2175.6469 | -28.5
-16.3 | -2219.2 |  |  | -2189.0768 | -30.1
-16.4 | -2232.6 |  |  | -2202.5067 | -30.1
-16.5 | -2244.3 |  |  | -2215.9366 | -28.4
-16.6 | -2257.7 |  |  | -2229.3665 | -28.3
-16.7 | -2271.8 |  |  | -2242.7965 | -29
-16.8 | -2283.5 |  |  | -2256.2264 | -27.3
-16.9 | -2297.4 |  |  | -2269.6563 | -27.7
-17 | -2310.7 |  |  | -2283.0862 | -27.6
-17.1 | -2324.3 |  |  | -2296.5161 | -27.8
-17.2 | -2337.9 |  |  | -2309.946 | -28
-17.3 | -2349.1 |  |  | -2323.376 | -25.7
-17.4 | -2363.7 |  |  | -2336.8059 | -26.9
-17.5 | -2376.4 |  |  | -2350.2358 | -26.2
-17.6 | -2390.6 |  |  | -2363.6657 | -26.9
-17.7 | -2402.2 |  |  | -2377.0956 | -25.1
-17.8 | -2416.5 |  |  | -2390.5256 | -26
-17.9 | -2428.4 |  |  | -2403.9555 | -24.4
-18 | -2441.8 |  |  | -2417.3854 | -24.4
-18.1 | -2455.6 |  |  | -2430.8153 | -24.8
-18.2 | -2467.9 |  |  | -2444.2452 | -23.7
-18.3 | -2482 |  |  | -2457.6752 | -24.3
-18.4 | -2496.1 |  |  | -2471.1051 | -25
-18.5 | -2507.6 |  |  | -2484.535 | -23.1
-18.6 | -2522.7 |  |  | -2497.9649 | -24.7
-18.7 | -2533.4 |  |  | -2511.3948 | -22
-18.8 | -2547.3 |  |  | -2524.8247 | -22.5
-18.9 | -2560.1 |  |  | -2538.2547 | -21.8
-19 | -2573.7 |  |  | -2551.6846 | -22
-19.1 | -2586.6 |  |  | -2565.1145 | -21.5
-19.2 | -2599.6 |  |  | -2578.5444 | -21.1
-19.3 | -2613.7 |  |  | -2591.9743 | -21.7
-19.4 | -2626.3 |  |  | -2605.4043 | -20.9
-19.5 | -2639.2 |  |  | -2618.8342 | -20.4
-19.6 | -2652.6 |  |  | -2632.2641 | -20.3
-19.7 | -2665.3 |  |  | -2645.694 | -19.6
-19.8 | -2677.2 |  |  | -2659.1239 | -18.1
-19.9 | -2691.9 |  |  | -2672.5539 | -19.3
-20 | -2703.4 |  |  | -2685.9838 | -17.4
-20.1 | -2717.1 |  |  | -2699.4137 | -17.7
-20.2 | -2730.6 |  |  | -2712.8436 | -17.8
-20.3 | -2743.7 |  |  | -2726.2735 | -17.4
-20.4 | -2755.6 |  |  | -2739.7035 | -15.9
-20.5 | -2769.9 |  |  | -2753.1334 | -16.8
-20.6 | -2783.1 |  |  | -2766.5633 | -16.5
-20.7 | -2794.3 |  |  | -2779.9932 | -14.3
-20.8 | -2808.6 |  |  | -2793.4231 | -15.2
-20.9 | -2821.1 |  |  | -2806.853 | -14.2
-21 | -2834.1 |  |  | -2820.283 | -13.8
-21.1 | -2845.8 |  |  | -2833.7129 | -12.1
-21.2 | -2858.7 |  |  | -2847.1428 | -11.6
-21.3 | -2872.5 |  |  | -2860.5727 | -11.9
-21.4 | -2885.2 |  |  | -2874.0026 | -11.2
-21.5 | -2898.4 |  |  | -2887.4326 | -11
-21.6 | -2911.2 |  |  | -2900.8625 | -10.3
-21.7 | -2924.7 |  |  | -2914.2924 | -10.4
-21.8 | -2936.8 |  |  | -2927.7223 | -9.1
-21.9 | -2949.9 |  |  | -2941.1522 | -8.7
-22 | -2963.5 |  |  | -2954.5822 | -8.9
-22.1 | -2975.8 |  |  | -2968.0121 | -7.8
-22.2 | -2988.6 |  |  | -2981.442 | -7.2
-22.3 | -3000.4 |  |  | -2994.8719 | -5.5
-22.4 | -3014.1 |  |  | -3008.3018 | -5.8
-22.5 | -3026.9 |  |  | -3021.7317 | -5.2
-22.6 | -3038.6 |  |  | -3035.1617 | -3.4
-22.7 | -3053.1 |  |  | -3048.5916 | -4.5
-22.8 | -3065.3 |  |  | -3062.0215 | -3.3
-22.9 | -3077.6 |  |  | -3075.4514 | -2.1
-23 | -3089.9 |  |  | -3088.8813 | -1
-23.1 | -3102.4 |  |  | -3102.3113 | -0.1
-23.2 | -3115.5 |  |  | -3115.7412 | 0.2
-23.3 | -3128.4 |  |  | -3129.1711 | 0.8
-23.4 | -3141.4 |  |  | -3142.601 | 1.2
-23.5 | -3154.2 |  |  | -3156.0309 | 1.8
-23.6 | -3166.5 |  |  | -3169.4609 | 3
-23.7 | -3179.7 |  |  | -3182.8908 | 3.2
-23.8 | -3191.8 |  |  | -3196.3207 | 4.5
-23.9 | -3204.7 |  |  | -3209.7506 | 5.1
-24 | -3218 |  |  | -3223.1805 | 5.2
-24.1 | -3230.1 |  |  | -3236.6104 | 6.5
-24.2 | -3243.2 |  |  | -3250.0404 | 6.8
-24.3 | -3255.4 |  |  | -3263.4703 | 8.1
-24.4 | -3269.2 |  |  | -3276.9002 | 7.7
-24.5 | -3282.1 |  |  | -3290.3301 | 8.2
-24.6 | -3293.3 |  |  | -3303.76 | 10.5
-24.7 | -3306.8 |  |  | -3317.19 | 10.4
-24.8 | -3319.3 |  |  | -3330.6199 | 11.3
-24.9 | -3330.6 |  |  | -3344.0498 | 13.4
-25 | -3343.5 |  |  | -3357.4797 | 14
-25.1 | -3356.6 |  |  | -3370.9096 | 14.3
-25.2 | -3368.7 |  |  | -3384.3396 | 15.6
-25.3 | -3382.4 |  |  | -3397.7695 | 15.4
-25.4 | -3394.4 |  |  | -3411.1994 | 16.8
-25.5 | -3406.9 |  |  | -3424.6293 | 17.7
-25.6 | -3420 |  |  | -3438.0592 | 18.1
-25.7 | -3431.3 |  |  | -3451.4892 | 20.2
-25.8 | -3445 |  |  | -3464.9191 | 19.9
-25.9 | -3456.9 |  |  | -3478.349 | 21.4
-26 | -3470.1 |  |  | -3491.7789 | 21.7
-26.1 | -3482.1 |  |  | -3505.2088 | 23.1
-26.2 | -3493.9 |  |  | -3518.6387 | 24.7
-26.3 | -3506 |  |  | -3532.0687 | 26.1
-26.4 | -3519.1 |  |  | -3545.4986 | 26.4
-26.5 | -3530.1 |  |  | -3558.9285 | 28.8
-26.6 | -3542.9 |  |  | -3572.3584 | 29.5
-26.7 | -3557.2 |  |  | -3585.7883 | 28.6
-26.8 | -3568.8 |  |  | -3599.2183 | 30.4
-26.9 | -3581.5 |  |  | -3612.6482 | 31.1
-27 | -3592.7 |  |  | -3626.0781 | 33.4
-27.1 | -3605.4 |  |  | -3639.508 | 34.1
-27.2 | -3618.4 |  |  | -3652.9379 | 34.5
-27.3 | -3631.1 |  |  | -3666.3679 | 35.3
-27.4 | -3643.3 |  |  | -3679.7978 | 36.5
-27.5 | -3654.2 |  |  | -3693.2277 | 39
-27.6 | -3668.1 |  |  | -3706.6576 | 38.6
-27.7 | -3679.2 |  |  | -3720.0875 | 40.9
-27.8 | -3692.9 |  |  | -3733.5174 | 40.6
-27.9 | -3704.9 |  |  | -3746.9474 | 42
-28 | -3715.7 |  |  | -3760.3773 | 44.7
-28.1 | -3729.1 |  |  | -3773.8072 | 44.7
-28.2 | -3741.7 |  |  | -3787.2371 | 45.5
-28.3 | -3753 |  |  | -3800.667 | 47.7
-28.4 | -3766.1 |  |  | -3814.097 | 48
-28.5 | -3777.8 |  |  | -3827.5269 | 49.7
-28.6 | -3791.2 |  |  | -3840.9568 | 49.8
-28.7 | -3802.5 |  |  | -3854.3867 | 51.9
-28.8 | -3814.6 |  |  | -3867.8166 | 53.2
-28.9 | -3827.2 |  |  | -3881.2466 | 54
-29 | -3839.4 |  |  | -3894.6765 | 55.3
-29.1 | -3851.5 |  |  | -3908.1064 | 56.6
-29.2 | -3862.3 |  |  | -3921.5363 | 59.2
-29.3 | -3874.7 |  |  | -3934.9662 | 60.3
-29.4 | -3888 |  |  | -3948.3961 | 60.4
-29.5 | -3900 |  |  | -3961.8261 | 61.8
-29.6 | -3911.2 |  |  | -3975.256 | 64.1
-29.7 | -3924 |  |  | -3988.6859 | 64.7
-29.8 | -3934.9 |  |  | -4002.1158 | 67.2
-29.9 | -3948.2 |  |  | -4015.5457 | 67.3
-30 | -3958.9 |  |  | -4028.9757 | 70.1